LZT-S系列塑管浮子流量计使用说明书

概述

LZT-S系列塑管浮子流量计具有结构简单、重量轻、耐腐蚀、不易破碎、无毒无味、使用方便等特点。主要用于化工、轻工、医药、食品、环保等部门中，用来测量液体的单相非脉动流的流量。

结构、外形图

流量计结构：主要有小端向下，大端向上垂直安装的透明塑料锥管和锥管内可上下移动的浮子，与螺母、接管、导杆、止档等构成。

外形如图：主要分短管型、长管型。根据连接方法又分插接管连接、螺纹连接和法兰连接。

零件名称及材料

| 序号 | 名称 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接管 | ABS |
| 2 | 螺帽 | ABS |
| 3 | “O型密封圈” | 丁晴橡胶 |
| 4 | 下止档 | ABS |
| 5 | 浮子 | ABS包衬 |
| 6 | 锥管 | PS |
| 7 | 上止档 | ABS |
| 8 | 导杆 | 316 |

注:  1.常规型接头为ABS工程塑料沉插连接,也可用

PVC沉插或ABS内螺纹连接.

2.导杆在特殊情况下可选用F46包衬304不锈钢。

3. “O”型圈也可选用氟橡胶等。

安装尺寸

| 通径 mm | 长管尺寸 |  |  | 短管尺寸 |  |  | 法兰连接尺寸 （PN1.0注塑法兰） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | d |  | L | d |  | L |  | D | D×n |
|  |  | 沉插 | 螺纹 |  | 沉插 | 螺纹 | 长管 | 短管 | 65 | 14×4 |
| 15 | 280 | ￠20 | G1/2″ | 200 | ￠20 | G1/2″ | 320 | 240 | 75 | 14×4 |
| 25 | 380 | ￠32 | G3/4″ | 226 | ￠32 | G3/4″ | 432 | 278 | 85 | 14×4 |
| 32 |  |  | G1/2″ | 288 | ￠40 | G1″ |  | 351 | 100 | 18×4 |
| 40 | 417 | ￠50 | G11/4″ |  |  |  | 489 |  | 110 | 18×4 |
| 50 | 435 | ￠63 | G11/2″ | 341 | ￠63 | G11/2″ | 519 | 435 | 125 | 18×4 |
| 65 |  |  |  | 430 | ￠75 | G2″ |  | 522 | 145 | 18×4 |
| 80 |  |  |  |  |  |  | 540 |  | 160 | 18×8 |
| 100 |  |  |  |  |  |  | 555 |  | 180 | 18×8 |
| 125 |  |  |  |  |  |  | 555 |  | 210 | 22×8 |
| 150 |  |  |  |  |  |  | 555 |  | 240 | 22×4 |

规格型号

| 型号 | 测量范围 | 介质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| LZT-15S (长管) | 6-60L/h | 水 | 不 带 导 杆 |
|  | 10-100L/h |  |  |
|  | 16-160L/h |  |  |
|  | 25-250L/h |  |  |
|  | 40-400L/h |  |  |
|  | 60-600L/h |  |  |
| LZT-25S (长管) | 60-600L/h |  |  |
|  | 100-1000L/h |  |  |
|  | 160-1600L/h |  |  |
|  | 250-2500L/h |  |  |
|  | 300-3000L/h |  |  |
| LZT-40S (长管) | 0.4-4m3/h |  |  |
|  | 0.6-6m3/h |  |  |
| LZT-50S (长管) | 0.4-4m3/h |  |  |
|  | 0.6-6m3/h |  |  |
|  | 1-10m3/h |  |  |
|  | 1.6-16m3/h |  | 带 导 杆 |
| LZT-100S LZT-125S LZT-150S | 8-50m3/h |  | 法 兰 连 接 带 导 杆 |
|  | 12-60m3/h |  |  |
|  | 14-90m3/h |  |  |
|  | 18-120m3/h |  |  |
|  | 18-150m3/h |  |  |
|  | 22-180m3/h |  |  |
|  | 25-200m3/h |  |  |
| 型号 | 测量范围 | 介质 | 备注 |
| LZT-15S (短管) | 6-60L/h | 水 | 带 导 杆 |
|  | 10-100L/h |  |  |
|  | 16-160L/h |  |  |
|  | 25-250L/h |  |  |
|  | 40-400L/h |  |  |
|  | 60-600L/h |  |  |
|  | 100-1000L/h |  |  |
| LZT-25S (短管) | 100-1000L/h |  |  |
|  | 160-1600L/h |  |  |
|  | 250-2500L/h |  |  |
|  | 300-3000L/h |  |  |
| LZT-32S (短管) | 0.4-4m3/h |  |  |
|  | 0.6-6m3/h |  |  |
| LZT-50S (短管) | 1-10m3/h |  |  |
|  | 1.6-16m3/h |  |  |
| LZT-65S (短管) | 5-25m3/h |  |  |
|  | 8-40m3/h |  |  |
|  | 12-60m3/h |  |  |
| LZT-80S | 5-25m3/h |  | 法兰 连接 带导 杆 |
|  | 8-40m3/h |  |  |
|  | 12-60m3/h |  |  |
| 注：1.以上为常规流量，也做特殊流量。 2.流量计准确度等级4级，耐压≤0.6Mpa,使用介质为水或浓度为30%以下稀酸或稀碱，温度一般为0℃～40℃，短时间可用至65℃。 |  |  |  |

安装及注意事项

- 安装前，应把流量计出口接管拆开取出仪表内的泡沫或塑料管支撑物，再重新把接管安装  上去，注意在重新安装时应把“O”型密封圈装在接管凹槽内。

- 流量计的接口可用配套的塑料管（ABS或PVC），用专用胶水粘合连接。也可以先与塑料法兰连接，再问金属法兰连接。

- 流量计必须垂直安装（流量计中心与铅垂线的夹角不超过5°）安装高度应便于对浮子读数，读数时视线应与浮子读数位置水平。

- 流量计的上下游进出口的直管段应≥5倍仪表公称通径。

- 如被测流体含有较大颗粒的杂质或赃物，应在流量计上游安装过滤器。

- 如被测液体是脉动流，造成浮子波动不能正常测量时，流量计上游应设置适当尺寸的缓冲器和定值器。

- 尽量使用流量计的最佳流量段测试流量（最佳流量段一般是指最大流量的40%～70%）。