LZB玻璃管转子流量计说明书

- 概述

玻璃管转子流量计（以下简称流量计）主要使用于化工、石油、轻工、医药、环保、电子及科研部门中，用来测量单向非脉动流（液体）的瞬时流量。我厂生产的流量计执行JB/T 9255-1999标准。

- 原理和结构

流量计的主要测量元件为一垂直的透明锥管及在内可以上下移动的浮子。当流体自上而下流经锥管时，被浮子节流，在浮子上、下间产生差压。浮子在此差压作用下上升，在浮子上升的力与浮子所受的重力、浮力、及粘性力三者的合力相等时，浮子处于平衡位置。因此流经流量计的流体流量与浮子的上升高度、亦即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系、此浮子的平衡位置可作为流量的量度。

转子的形状和读数示意

我厂生产的流量计的基型为LZB型，它们主要由锥形玻璃管、浮子、上下基座、上下止挡、支板、外罩、密封圈等组成，对于通径在10毫米以下的流量计采用管（软、硬）连接，并可配有流量调节阀。对于通径在15毫米以上的流量计采用法兰连接（JB78-59铸铁法兰）。其结构如图所示。外形及连接尺寸见表1。

图A                                     图B

（图A）LZB2.3.4.6.10外形图

1—出口接头，2—上基座，3—上压紧帽，4—锥形玻璃管，5—有机罩，

6—支承板，7—浮子，8—下压紧帽，9—下基座，10—入口接头，11—针形阀

（图B）LZB15—100外形图

1—基座，2—标牌，3—罩壳，4—锥形玻璃管，5—浮子，6—压盖，

7—支承板，8—螺钉，9—衬套

表1

| 公称通径Dg (mm) | 型 式 | 尺寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H1 | H2 | H3 | φ | E | 备注 |
| 2 | A | 170 | 192 | 210 | 6 | 29×24 | 管连接 |
|  | B | 110 | 132 | 150 | 6 | 29×24 |  |
|  | C | 80 | 102 | 120 | 6 | 29×24 |  |
| 3 | A | 170 | 192 | 210 | 6 | 29×24 |  |
|  | B | 110 | 132 | 150 | 6 | 29×24 |  |
|  | C | 80 | 102 | 120 | 6 | 29×24 |  |
| 4 |  | 178 | 204 | 230 | 10 | 43×33 |  |
| 6 |  | 178 | 204 | 230 | 10 | 43×33 |  |
| 10 |  | 178 | 208 | 244 | 12 | 48×40 |  |
| 15 |  | φ95 | φ65 | 470 | φ15 | 4-φ14 | 法兰连接 |
| 25 |  | φ115 | φ85 | 470 | φ25 | 4-φ14 |  |
| 40 |  | φ145 | φ110 | 570 | φ40 | 4-φ18 |  |
| 50 |  | φ160 | φ125 | 570 | φ50 | 4-φ18 |  |
| 80 |  | φ185 | φ150 | 660 | φ80 | 4-φ18 |  |
| 100 |  | φ205 | φ170 | 660 | φ100 | 4-φ18 |  |

说明：①公称通径Dg2和Dg3两种流量计根据安装尺寸和外型尺寸不同分A、B、C三种型式。

②表内尺寸均为名义尺寸。

③特殊规格请咨询厂家

- 规格

表2：玻璃管转子流量计规格表（液体）气体流量咨询厂家

| 通径mm | 型号 | 流量范围 (液体) | 精度等级 | 耐压(MPa) | 允许被测介质状况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 温度℃ | 压力 |  |
| 2 | LZB-2 | 0.4-4 0.6-6 1-10 1.6-16 毫升/分 | 4 2.5 | ≤0.4 | -20-+120 | ≤0.25 |  |
| 3 | LZB-3 | 2.5-25 4-40 6-60 10-100 毫升/分 |  |  |  |  |  |
| 4 | LZB-4 | - 1.6-16 2.5-25 升/小时 | 2.5 | ≤1.5 |  | ≤1 |  |
| 6 | LZB-6 | - 4-40 6-60 升/小时 |  |  |  |  |  |
| 10 | LZB-10 | - 10-100 16-160 升/小时 |  |  |  |  |  |
| 15 | LZB-15 | - 25-250 40-400 升/小时 | 1.5 2.5 | ≤0.9 |  | ≤0.6 | 均可带导 杆 |
| 25 | LZB-25 | - 60-600 100-1000 升/小时 |  |  |  |  |  |
| 40 | LZB-40 | 160-1600 250-2500 升/小时 |  |  |  |  |  |
| 50 | LZB-50 | 0.4-4 0.6-6 米3/小时 |  | ≤0.6 |  | ≤0.4 |  |
| 80 | LZB-80 | 1-10 1.6-16 米3/小时 |  |  |  |  |  |
| 100 | LZB-100 | 5-25 8-40 米3/小时 |  |  |  |  |  |

（特殊规格流量计按用户需要生产供货）

- 安装和使用

- 安装

- 流量计安装前开箱时，应仔细检查，以确定在运输过程中没有损坏，并核对规格是否正确，然后取出流量计内的防震填充物。

- 流量计必须安装在垂直位置上，中心线与铅垂线的夹角不超过50。

- 流量计装入管路时，应该使流量计的最小分度值处于下方。

- 流量计上游应安装阀门，流量计调节阀建议安装在流量计下游5-10倍公称通径处。

- 使用

  - 流量计使用时，应缓慢开启上游阀门至全开，然后用流量计下游的调节阀调节流量，流量计停止工作时，应缓慢关闭阀门，然后再关闭下游的调节阀。

  - 按图一正确读数位置读取流量值。

  - 流体介质的状态（密度、温度、压力、粘度）与流量计出厂标定状态不同时，必须对示值进行修正。

  - 如有泄漏可紧固连接螺钉或更换密封圈。

  - 如锥管和浮子沾污应及时清洗，若浮子锐边碰伤或超过周检期应重新标定。

- 流量示值修正

我厂流量计标定介质液体为水或空气，微流量有条件时也可以按实际标定。以标准状态下（水20℃）的体积流量分度，如用户使用状态偏离标准状态较大时，需进行示值修正。

求使用状态下流过流量计的流量

1．测量液体时的修正

QS=QNρf−ρSρNρf−ρNρS

上式中

QS实际流量值

QN流量计的读数示值

ρN流量计标定时的介质密度

ρS 被测介质的密度

ρf 浮子材料的密度

注：气体流量流量的修正咨询请厂家

2．粘度修正

流量计使用时，被测介质流体的粘度往往与流量计标定分度时不同，因此，必须对流量计的示值进行粘度修正，流量计示值受粘度影响的程度与流体的粘度、流量以及流量计的通径、浮子的形状等因素有关，粘度修正可用下式表示。

QS=QNαSαN

式中αSαN流量计使用时的粘度修正系数

粘度修正，系数用户可根据粘性力相似法或使用实际介质经标定后求出。